## Slide 2
Introducción
El espectro de rayos x
Factores que modifican la forma del espectro
Radiación dispersa. Métodos de reducirla
Influencia del haz de radiación en la calidad de imagen y en la dosis a paciente

## Slide 3
Radiografía convencional: obtención de imágenes por transmisión
Al atravesar al paciente, se puede producir
  Absorción
  Dispersión
El haz a la salida tiene información sobre los tejidos atravesados imagen 2D
Notes: Objetivos:
Definir haz de radiación
Entender porqué la calidad del haz de radiación y la radiación dispersa afectan a la calidad de imagen
Ver cómo podemos cambiar la calidad del haz de radiación y disminuir la radiación dispersa para mejorar la calidad de imagen.
<number>

## Slide 4
Objetivo: la imagen debe ser fiel a la estructura representada, y darnos la mayor información posible
La fidelidad y riqueza de información se evalúa en términos de la calidad de imagen
  Resolución espacial: queremos visualizar detalles finos y bordes nítidos
  Resolución de contraste: queremos distinguir estructuras diferentes de densidad parecida
Factores que limitan el contraste en la imagen:
  Espectro del haz de RX incidente
  Radiación dispersa
Notes: La posibilidad de discernir en la imagen objetos o zonas con propiedades similares para la absorción de RX es una cuestión clave. Los factores que limitan el contraste en la imagen son muchos, pero de ellos muy importantes estos dos.
<number>

## Slide 5
Introducción
El espectro de rayos x
Factores que modifican la forma del espectro
Radiación dispersa. Métodos de reducirla
Influencia del haz de radiación en la calidad de imagen y en la dosis a paciente

## Slide 6
Rayos X de radiodiagnóstico
¿Cómo se producen?
Radiación de Frenado
Rayos X característicos
e-
A
γ
A
e-2
e-3
γ
e-1
Notes: Qué dos cosas pueden pasar cuando los electrones acelerados impactan contra los átomos del ánodo
<number>

## Slide 7
Un electrón del haz interacciona con el núcleo de uno de los átomos que forman el blanco (ánodo). El electrón es desviado de su trayectoria y pierde parte o toda su energía mediante la emisión de un fotón. Es la radiación de frenado.
e-
E
E-h
h
N
K
L
M
e-

Dado que la energía que pierde el electrón puede ser variable, los fotones emitidos tienen diferentes energías, que van de 0 al kV aplicado
El fotón de más energía que se puede emitir es de la energía del kV aplicado.
El número de fotones emitidos aumenta con el kV2.

## Slide 8
Un electrón del haz interacciona con uno de los electrones de un átomo del ánodo.
El electrón del átomo es expulsado de éste dejando un hueco.
El hueco se llena con otro electrón de un nivel más externo del átomo, emitiéndose en la transición un fotón de energía característica. Son los rayos X característicos.
N
K
L
M
N
K
L
M
e-
e-

N
K
L
M
Rayos X
e-
Notes: La radiación característica depende del material del ánodo
Cada ánodo de un material concreto tendrá los picos de emisión característica en unas posiciones concretas de energía
<number>

## Slide 9
El espectro de emisión de un haz de RX es una representación gráfica de la distribución en energías de los fotones del haz
Átomo de wolframio
(pico de emisión
característica en torno
a 10 kV)

## Slide 10
Introducción
El espectro de rayos X
Factores que modifican la forma del espectro
Radiación dispersa. Métodos de reducirla
Influencia del haz de radiación en la calidad de imagen y en la dosis a paciente

## Slide 11
1. Tensión (kV)
2. Intensidad de corriente y tiempo de exposición (mA y s)
3. Material del ánodo
4. Filtración y capa hemirreductora

## Slide 12
1. Tensión
El valor máximo de energías del espectro es igual al kV seleccionado
Notes: <number>

## Slide 13
1. Tensión
30 kV
50 kV
Al aumentar el kV aplicado aumenta tanto el número de fotones a la salida del tubo como su energía media
Al subir la tensión o kV, el haz de emisión obtenido será más rico en fotones de mayor energía. Será, por tanto, más penetrante.

## Slide 14
1. Tensión
Un haz más penetrante nos dará menos contraste en la imagen
  Técnicas de bajo kV: si queremos aumentar el contraste de la imagen (mamografía)
  Técnicas de alto kV: si queremos poco contraste (tórax), o si el espesor de paciente es grande
Notes: Exploración de tórax: un kV bajo impediría ver a la vez y con detalle el pulmón y la zona retrocardíaca, y se verían demasiado las costillas, que nos impedirían ver bien el pulmón
<number>

## Slide 15
2. Intensidad de corriente y tiempo de exposición
Al aumentar la intensidad de corriente (los mA) se calienta más el filamento y se generan más electrones en el ánodo. Por tanto, se crearán más fotones, pero su energía media seguirá siendo la misma
Al aumentar el tiempo de exposición, tampoco cambia la energía de los fotones, pero sí aumenta su número
Notes: El efecto en el espectro al aumentar el mA y al aumentar el tiempo es el mismo: más fotones, misma energía.
<number>

## Slide 16
2. Intensidad de corriente y tiempo de exposición
10 mAs
20 mAs
30 mAs
Aumentar la intensidad de corriente o aumentar el tiempo de exposición tiene el mismo efecto en la imagen: aumenta el nivel de ennegrecimiento, pero no modifica el contraste, puesto que no varía la calidad del haz (energía media y capacidad de penetración)

## Slide 17
2. Intensidad de corriente y tiempo de exposición
El producto de la intensidad de corriente por el tiempo de exposición es la carga de disparo (mAs)
Al aumentar el mA, podemos disminuir el tiempo de disparo: tendremos una reducción en la borrosidad por movimiento del paciente, pero a costa de utilizar una potencia del tubo mayor (foco grueso)
Notes: Compromiso entre exploraciones que requieren tiempos cortos y, por tanto, intensidades de corriente más altas, y otras en las que el tiempo no sea tan crítico y se pueda utilizar un foco más fino y de mejor resolución.
<number>

## Slide 18
3. Material del ánodo
La forma del espectro de radiación depende del material del que esté fabricado el ánodo
Ánodo de rodio
Ánodo de wolframio

## Slide 19
3. Material del ánodo
En función de las necesidades de la exploración, se puede cambiar el material del ánodo
Ejemplo: mamografía. Para un espesor típico de mama (3-5 cm) se obtiene un contraste excelente con RX de energías entre 17-22 keV
El molibdeno tiene picos característicos a 17.4 keV y 19.6 keV
Para mamas más gruesas, se puede pasar a un ánodo de rodio, que tiene picos a 20.2 keV y 22.7 keV

## Slide 20
4. Filtración y capa hemirreductora
La filtración produce un endurecimiento del haz (aumento de la energía media de los RX)
Esto disminuye la dosis a paciente, pero si se filtra demasiado, habrá que aumentar el nº de fotones,
a costa de un mayor calentamiento del tubo
Notes: El pico característico sigue estando en el mismo sitio: mismo ánodo
La energía máxima sigue siendo la misma: mismo kV
Problema de la filtración: aunque se filtran más los fotones de baja energía, también disminuyen, aunque en menor proporción, los de media y alta energía. Es decir, nos quedamos con menos fotones de los que teníamos antes de filtrar. Aun así, la filtración es necesaria.
<number>

## Slide 21
4. Filtración y capa hemirreductora
Los filtros no atenúan igual los fotones de alta y baja energía, por tanto sólo conociendo kV y mAs no podemos conocer la calidad del haz
Se define la capa hemirreductora (CHR) como el espesor de un determinado material absorbente que habría que interponer en el haz de radiación para reducir su exposición a la mitad
Se suele medir en mm de Al
Notes: Una CHR: exposición a la mitad
Dos CHR: exposición a la cuarta parte
Tres CHR: exposición a la octava parte
<number>

## Slide 22
4. Filtración y capa hemirreductora
Para especificar la calidad del haz, necesitamos los valores de kV y CHR, o bien de kV y filtración total. Para cada material del ánodo y kV el paso de CHR a filtración total está recogido en tablas.

## Slide 23
4. Filtración y capa hemirreductora
Coeficiente de homogeneidad: es el cociente entre los valores de la primera y la segunda capa hemirreductoras.
Nos da idea de cuán monoenergético (homogéneo) es el haz
Notes: Un haz monoenergético sería aquél en el que todos los fotones tuvieran la misma energía.
Un haz de un tubo de RX nunca va a ser monoenergético, pero se puede acercar más o menos a serlo.
En la figura las CHR tienen todas el mismo espesor: haz monoenergético.
<number>

## Slide 24
Introducción
El espectro de rayos X
Factores que modifican la forma del espectro
Radiación dispersa. Métodos de reducirla
Influencia del haz de radiación en la calidad de imagen y en la dosis a paciente

## Slide 25
Radiación dispersa
Radiación de fuga
Haz primario
Notes: <number>
Se denomina radiación directa al haz que sale por la ventana del tubo de rayos X. En su utilización habitual, al interaccionar con el paciente, una parte del haz directo es absorbido, otra lo atraviesa (haz primario transmitido) y otra es dispersada en direcciones múltiples. Una fracción apreciable de los fotones dispersados atraviesa el espesor total del paciente (haz disperso transmitido). La radiación total que llega al detector de imagen es la suma del haz primario transmitido y el haz disperso transmitido.
Se denomina radiación de fuga a la dispersa que sale a través de la coraza de plomo en la que está encapsulado el tubo. Esta radiación, como es lógico, debe ser mínima (inferior a 1 mGy a 1 metro de distancia en una hora de utilización continua del equipo al máximo kilovoltaje y amperaje al que éste puede operar).
En condiciones normales, la radiación dispersa, justamente por el carácter que tiene de multidireccionalidad, es la causa principal de irradiación de los profesionales, trabajadores y público en general. Además es una de las causas más importantes de la pérdida de contraste en la imagen. Este tipo de radiación llega al sistema de imagen de manera no correlacionada con las estructuras atravesadas y tiende a emborronar la imagen, esto es, a reducir el contraste. La radiación dispersa está asociada al efecto Compton y aumenta claramente cuanto mayor es el volumen irradiado.

## Slide 26
Métodos de reducción de la radiación dispersa :
  Reducción del kilovoltaje
  Reducción del volumen irradiado
  Separación entre el objeto y el detector
  Rejillas antidifusoras
Notes: 1 y 2 disminuyen la radiación dispersa global que sale del paciente
4 disminuye la radiación dispersa que llega al detector, pero obliga a aumentar técnica: aumenta la radiación dispersa global (pero mejora calidad de imagen)
<number>

## Slide 27
Reducción del kilovoltaje
  El kilovoltaje controla la penetración y el contraste
  Al reducir el kilovoltaje se mejora el contraste y disminuye la radiación dispersa (se potencia el efecto fotoeléctrico frente al efecto Compton)
  Para que la señal que llegue al sistema de imagen sea la adecuada debe aumentarse la carga de disparo
  Como consecuencia de la reducción del kilovoltaje se produce un incremento de la dosis al paciente (fotones menos penetrantes):  compromiso entre dosis y calidad de imagen
Notes: Los valores de tensión o kilovoltaje (kV) y la carga de disparo (mAs) van a condicionar el número de fotones que alcanzan el sistema de imagen. El kilovoltaje controla esencialmente la penetración y el contraste, de modo que reducciones del kilovoltaje mejorarán el contraste, sin perder de vista que también disminuye la penetración del haz.
En general, trabajar con valores bajos de kilovoltaje va a implicar mejoras de contraste y disminuciones de la radiación dispersa (se disminuyen las interacciones Compton en beneficio del efecto fotoeléctrico) aunque, si se desea obtener un número de fotones adecuado en el sistema de imagen hay que aumentar drásticamente la carga de disparo. Ambas modificaciones (disminución de la tensión y aumento de la carga) dan lugar a incrementos de dosis para el paciente, puesto que se absorberá en él más radiación dispersa y el haz será más intenso. Por ello debe alcanzarse un compromiso entre una dosis mínima con una calidad de imagen compatible con el diagnóstico.
<number>

## Slide 28
Reducción del volumen irradiado
  Limitación del tamaño del haz (colimación)
    La cantidad de radiación dispersa producida en el paciente se disminuye si se restringe el campo de radiación al área de interés
    Los colimadores están formados por láminas de plomo perpendiculares entre sí, que pueden moverse a voluntad para modificar el tamaño del haz de radiación
    El sistema incorpora un haz luminoso para simular la geometría del haz de rayos X
Notes: <number>
La cantidad de radiación dispersa producida en el paciente se disminuye si se restringe el campo de radiación al área de interés. Esto se consigue utilizando los sistemas de limitación del haz o colimadores. Por ésta y otras razones (relacionadas con la protección radiológica del paciente y del personal), los equipos de radiodiagnóstico están provistos de dichos sistemas.
Los colimadores están formados por varios niveles de láminas de plomo, cada uno de los cuales consta de dos pares de láminas planas y perpendiculares entre sí. Las láminas pueden moverse a voluntad para agrandar o reducir el tamaño del haz de radiación. El sistema incorpora también un haz luminoso para simular la geometría del haz de rayos X. Esto se consigue con una lámpara que, colocada lateralmente, emite luz sobre un espejo inclinado que la refleja en la dirección adecuada. Como es obvio, es importante que el haz de luz esté perfectamente alineado con el haz de radiación ya que, en caso contrario, se producirían problemas con el área irradiada.

## Slide 29
  Compresión de tejidos
    Se emplea para disminuir el espesor del paciente e inmovilizarlo
    Requiere el uso de algún instrumento de compresión
    Presenta como ventajas adicionales la obtención de una exposición más uniforme y una cierta mejora de nitidez en la imagen por estar el objeto más próximo al sistema de detección
Reducción del volumen irradiado
Notes: <number>
Se emplea fundamentalmente para disminuir el espesor del paciente. Se utiliza fundamentalmente en estudios de digestivo y en mamografía, y requiere el uso de algún instrumento de compresión. Además de su utilidad para inmovilizar al paciente y disminuir el espesor, presenta como ventajas adicionales la obtención de una exposición más uniforme y una cierta mejora de nitidez en la imagen por estar el objeto más próximo a la película

## Slide 30
Separación entre el objeto y el detector
  Dado que la radiación dispersa se produce fundamentalmente en el cuerpo del paciente, si se aleja el detector del mismo, llegará a ella menos radiación dispersa
  El principal inconveniente proviene del aumento excesivo del tamaño de la imagen
  Esto puede evitarse aumentando también la distancia foco-paciente, con el inconveniente añadido de que hay que aumentar la radiación empleada para obtener la imagen
Notes: <number>
Como la radiación dispersa se produce fundamentalmente en el cuerpo del paciente, si se aleja el detector del mismo, llegará a ella menos radiación dispersa. El principal inconveniente proviene del aumento excesivo del tamaño de la imagen. Esto puede evitarse aumentando también la distancia foco-paciente, con el inconveniente añadido de que hay que aumentar la radiación empleada para obtener la imagen.

## Slide 31
Rejillas antidifusoras
  Constituyen uno de los sistemas de reducción de radiación dispersa más empleados en la práctica
Notes: <number>

## Slide 32
  Aunque las parrillas consiguen atenuar notablemente la radiación dispersa, también contribuyen a disminuir la radiación directa transmitida.
  Su utilización obliga a aumentar la dosis que recibe el paciente
Rejillas antidifusoras
Notes: <number>
Aunque las parrillas consiguen atenuar notablemente la radiación dispersa, también contribuyen a disminuir la radiación directa transmitida. Su utilización, por ello, obliga a aumentar la dosis que recibe el paciente.

## Slide 33
Introducción
El espectro de rayos X
Factores que modifican la forma del espectro
Radiación dispersa. Métodos de reducirla
Influencia del haz de radiación en la calidad de imagen y en la dosis a paciente

## Slide 34
  La calidad del haz de radiación tiene una influencia muy importante en la calidad de imagen final y en la dosis recibida por el paciente
  Un haz de radiación con calidad alta será más penetrante:
    reducción importante de la dosis en la superficie de entrada del paciente
    incremento de la proporción de radiación dispersa: pérdida de calidad de imagen
Notes: Es evidente a partir de todo lo expuesto hasta ahora que el haz de radiación tiene una gran importancia en la calidad de imagen final del estudio radiológico y en la dosis recibida por el paciente como consecuencia de dicho estudio. En efecto un haz de radiación con un kilovoltaje más alto o una filtración de tubo elevada (lo que hemos definido como una calidad de haz alta) será más penetrante y atravesará por tanto más fácilmente los tejidos del paciente, alcanzando el sistema de imagen sufriendo una atenuación menor. Ello se traducirá fundamentalmente en una reducción importante de la dosis en la superficie de entrada del paciente y, en una disminución de la dosis efectiva aunque en mucha menor medida.
Sin embargo la utilización de haces más penetrantes, como ya se ha indicado anteriormente, va a producir un incremento de la proporción de radiación dispersa que llega a la película; y consecuentemente un aumento de la proporción del efecto Compton sobre el efecto fotoeléctrico, con la consecuente pérdida en la calidad de imagen
<number>

## Slide 35
  Un haz de radiación con calidad baja (poca energía media, poca penetración):
    aumenta la dosis al paciente
    mejora el contraste: mejora la calidad de imagen
  Es necesario llegar a un compromiso entre una calidad de imagen óptima para el diagnóstico con la menor dosis posible
  El incremento de la radiación dispersa es la primera causa de las dosis recibidas por los profesionales situados a pie de tubo
Notes: Por el contrario, si se utiliza una calidad de haz más baja, se tiene por un lado, un aumento de la proporción de fotones que son atenuados por el paciente y no alcanzan el sistema de imagen, o lo que es lo mismo se produce un aumento de la dosis al paciente; y por otro, un incremento de la calidad de imagen por mejora del contraste al predominar el efecto fotoeléctrico y reducirse la componente de radiación dispersa.
Desde este punto de vista, los conceptos de calidad de imagen y dosis al paciente son inversamente proporcionales y es necesario llegar a un compromiso entre una calidad suficiente para el diagnóstico con la menor dosis posible. Por último no debe olvidarse que un incremento de la radiación dispersa es causa primera de un aumento de los niveles de dosis ambientales y por tanto de las dosis recibidas por los profesionales en aquellas exploraciones que requieran la presencia de estos a pie de tubo
<number>

## Slide 37
¿Dónde se generan los electrones en un tubo de rayos X?
  1. En el ánodo, por efecto Compton
  2. En el cátodo, por efecto termoiónico
  3. En el ánodo, por efecto termoiónico
  4. Por ionización del gas encerrado en el tubo

## Slide 38
¿Dónde se generan los electrones en un tubo de rayos X?
  1. En el ánodo, por efecto Compton
  2. En el cátodo, por efecto termoiónico
  3. En el cátodo, por efecto termoiónico
  4. Por ionización del gas encerrado en el tubo
FILAMENTO/CÁTODO

## Slide 39
¿Qué es el efecto termoiónico?
  Es la emisión de electrones de la superficie de un metal cuando éste se calienta lo suficiente.
¿Cuál es el objetivo de la filtración de un tubo de RX?
  El haz se filtra para disminuir
  el porcentaje de fotones de
  baja energía
  ¿Qué conseguimos con ello?
  Disminuir la dosis a paciente

## Slide 40
¿Para qué sirven las rejillas antidifusoras?
  1. Para disminuir la dosis en piel del paciente
  2. Para reducir el contraste de la imagen
  3. Para disminuir la radiación dispersa que llega a los profesionales
  4. Para disminuir la radiación dispersa que llega al receptor de imagen

## Slide 41
¿Para qué sirven las rejillas antidifusoras?
  1. Para disminuir la dosis en piel del paciente
  2. Para reducir el contraste de la imagen
  3. Para disminuir la radiación dispersa que llega a los profesionales
  4. Para disminuir la radiación dispersa que llega al receptor de imagen
  Al trabajar con rejilla disminuye también algo la radiación directa que llega al receptor. Habrá que aumentar la técnica, con lo que aumentará la dosis a paciente y la radiación dispersa global que sale del paciente (dosis profesionales).
Radiación primaria
Paciente
Radiación dispersa
Parrilla
Película

## Slide 42
¿Por qué es importante que se haya hecho el vacío dentro del tubo de RX?
  Si no hubiera vacío, los electrones chocarían con los átomos del gas y podrían ionizarlos: los electrones que llegan al ánodo no tendrían todos la misma energía

## Slide 43
¿Qué son las curvas de carga?
  Son la representación de la corriente (mA) frente al tiempo (s)
¿Para qué sirven?
  Establecen el límite de seguridad dentro del cual puede trabajar un equipo

## Slide 44
El papel de las cartulinas de refuerzo consiste en:
  1. Disminuir la radiación dispersa producida por el paciente
  2. Transformar los RX en electrones
  3. Cortar la exposición cuando al receptor ha llegado una cantidad de radiación suficiente
  4. Transformar los RX en fotones de luz visible

## Slide 45
El papel de las cartulinas de refuerzo consiste en:
  1. Disminuir la radiación dispersa producida por el paciente
  2. Transformar los RX en electrones
  3. Cortar la exposición cuando al receptor ha llegado una cantidad de radiación suficiente
  4. Transformar los RX en fotones de luz visible

## Slide 46
¿Cómo afecta al espectro de radiación que aumentemos la corriente (mA)?
  Aumentar la corriente que circula por el filamento hace que se generen más electrones por efecto termoiónico.
  Llegarán más electrones al
  ánodo, y se formarán más RX.
  NO aumenta la energía de los
  RX, ni por tanto su capacidad
  de penetración, es decir,
  no varía la calidad del haz
10 mA
20 mA
30 mA
Notes: <number>

## Slide 47
100 ms
200 ms
300 ms
¿Cómo afecta al espectro de radiación que aumentemos el tiempo de disparo (s)?
  Al aumentar el tiempo de disparo, hacemos circular la misma corriente por el filamento durante un tiempo más largo.
  Se generan más electrones y,
  por tanto, más RX, pero no
  varía la energía media del
  espectro.
  Es exactamente el mismo
  efecto que si aumentamos los
  mA (la corriente)

## Slide 48
¿Cómo afecta al espectro de radiación que aumentemos la tensión del tubo (el kV)?
  Al aumentar el kV, los electrones adquirirán más energía en su viaje del cátodo al ánodo.
  Por tanto los fotones que se crean tienen una energía máxima mayor, y la energía media del espectro también es mayor
  Además, al tener más energía,
  cada electrón podrá formar más
  número de fotones de RX. No sólo
  aumenta la energía media de los
  fotones, sino también su número.
60 kV
80 kV

## Slide 49
¿Cómo afecta al espectro de radiación que aumentemos la filtración?
  Los filtros van a detener parte de los fotones del haz, con más probabilidad los de más baja energía.
  Por tanto, el efecto de filtrar
  el haz es endurecerlo:
  aumentamos la energía
  media de los fotones.
  También disminuye algo la
  intensidad de los fotones de
  media y alta energía.
sin filtración
con filtración

## Slide 50
¿Cómo se define la capa hemirreductora?
  Es el espesor de un determinado material que habría que interponer en el haz de radiación para reducir la exposición a la mitad.
  Hay que especificar el material (Al, Cu, Pb…)
  Se suele dar en mm de Al.

## Slide 51
¿Cómo conseguimos aumentar el contraste de la imagen?
  1. Aumentando la filtración del haz
  2. Utilizando técnicas de bajo kilovoltaje
  3. Aumentando los mAs
  4. Quitando la parrilla antidifusora

## Slide 52
¿Cómo conseguimos aumentar el contraste de la imagen?
  1. Aumentando la filtración del haz
  2. Utilizando técnicas de bajo kilovoltaje
  3. Aumentando los mAs
  4. Quitando la parrilla antidifusora
  Con técnicas de bajo kV los fotones tienen menos energía, por lo que se producirá menos dispersa que emborrone la imagen mejoramos el contraste.

## Slide 53
¿Cómo conseguimos aumentar la resolución de la imagen?
  1. Con un ánodo rotatorio
  2. Alejando paciente y receptor de imagen
  3. Escogiendo el foco grueso
  4. Escogiendo el foco fino

## Slide 54
¿Cómo conseguimos aumentar la resolución de la imagen?
  1. Con un ánodo rotatorio
  2. Alejando paciente y receptor de imagen
  3. Escogiendo el foco grueso
  4. Escogiendo el foco fino

## Slide 55
¿Cuándo llega menos radiación dispersa al receptor de imagen?
  1. Cuando el volumen de paciente irradiado es grande
  2. Cuando el espesor de paciente es menor
  3. Cuando quitamos la parrilla antidifusora
  4. Cuando aumentamos el kilovoltaje

## Slide 56
¿Cuándo llega menos radiación dispersa al receptor de imagen?
  1. Cuando el volumen de paciente irradiado es grande
  2. Cuando el espesor de paciente es menor
  3. Cuando quitamos la parrilla antidifusora
  4. Cuando aumentamos el kilovoltaje