Análisis de un electromiograma

- Abstract

- Constitución y Funcionamiento

- Equipo instrumental y características técnicas

- Conclusiones

- Referencias

## Abstract

Es el estudio de la actividad eléctrica de los músculos del esqueleto. Proporciona información muy útil sobre su estado fisiológico y el de los nervios que los activan. Permite la localización, en el caso, por ejemplo, de parálisis musculares, del lugar de la lesión, que puede estar en el encéfalo, la médula espinal, el axón, la unión neuromuscular o las propias fibras musculares.

DESARROLLO

## Constitución y Funcionamiento

Consiste en el registro de la actividad eléctrica que se genera en el tejido muscular. Las características del mismo son distintas en función de si el músculo está relajado o contraído. Para ello es necesario insertar una aguja dentro de un músculo determinado. La técnica no suele entrañar ningún riesgo relevante pero puede ser algo molesta ya que se deben pinchar varios músculos. El patrón de las anomalías que pueden registrarse dependerá de la zona de la unidad motora que esté afectada. La unidad motora está formada por una neurona de la medula espinal que se extiende hacia el musculo a través de los nervios o células con las que se encuentran conectada.

Para entender cómo se origina  el electromiograma, nos guiaremos por la Fig 1:

Figura 1

Consideraremos un caso muy simple en donde solo tendríamos una fibra muscular, cuando se estimula se produce un potencial de acción que lo produce el centro de la fibra, y lo se desplaza hacia  los extremos. Para realizar un electromiograma en este caso en el músculo bíceps se necesita de dos electrodos que se conectan al musculo y también de otro electrodo q se conecta a tierra y mediante un voltímetro o amplificador el mismo que va a medir el potencial eléctrico entre sus dos electrodos, el electrodo negativo hace contacto con la membrana que está despolarizada y es negativa en el exterior, y el electrodo positivo está en contacto con una zona de la membrana que está en reposo y es positivo en el exterior, la diferencia de potencial es una onda positiva en el registro, y al contrario cuando  el potencial de acción llega al electrodo positivo se registra una onda negativa.

Si activamos una moto neurona se van a contraer las fibras musculares actuadas  por los nervios, cada uno de estas fibras contribuye para el diferencial de potencial y se registra, en la cual se registran varias ondas positivas y negativas dependiendo de la posición de los electrones y de las fibras musculares

Figura 2: diferencia de potencial

En la fig 3 las ondas producidas se mesclan unas con las otras, en la cual muestra un registro en la cual dice q el potencial oscila de una forma irregular y rápida.

Figura 3

Estas señales eléctricas son controladas y representadas mediante la computadora, la misma que provoca una comunicación entre la persona y la computadora. Esta comunicación permite a la persona controlar sistemas informáticos y electrónicos, estas señales son muy utilizadas para el beneficio de la persona con los mecanismos anteriores que capturan las señales electromiografías, la mismo que aplica una serie de transformaciones para tener una sola señal mucho más clara.                                       Este sistema no solo necesita de electrodos y conectarlos software de una computadora, sino se necesita de circuitos electrónicos avanzados y muy sensibles

Mediante el análisis efectuado anteriormente, ahora describiremos las etapas y el diseño de circuitos del electromiograma.

- Electrodos: permite obtener la señal para el estudio del movimiento, estudia la actividad de todo musculo

- Pre amplificación: Está destinada a contrarrestar los señales que provienen de ruidos del medio ambiente que podrían afectar los resultados de la Electromiografía.

- Filtrado: Tiene el propósito de eliminar el ruido de línea y limitar en banda la señal de entrada.

- Usamos filtros de banda plana, el uno como filtro pasa bajo que limita las señales de entrada y el pasa alta como filtro de valores de continua.

- Amplificación: Aquí se realiza una nueva amplificación con la señal ya filtrada, como se muestra en la figura

- Filtro Rechaza Banda: Dado que el circuito está siendo interferido por ruido de lámparas u otro dispositivo que emite ruido a través de ondas, entra en acción el filtro notch que se encarga de eliminar ruido para darnos una salida libre de distorsiones.

- Conversor Análogo – Digital: Se caracteriza por que los voltajes analógicos son convertidos a palabras binarias de 12 bits.

## Equipo instrumental y características técnicas

Un equipo de registro electromiográfico consta de los siguientes elementos:

A) Electrodos.

Recogen la actividad eléctrica del músculo, bien por inserción dentro del mismo o bien a través

de la piel que lo recubre, previo acoplamiento por medio de pasta conductora.

Según esto, una primera clasificación de electrodos puede ser entre electrodos profundos o superficiales.

a.1) Electrodos Superficiales. Son pequeños conos o discos metálicos (fabricados de plata o

acero inoxidable) que se adaptan íntimamente a la piel.

Para reducir la resistencia de contacto se utiliza pasta conductora.

Con estos electrodos se puede obtener una idea del electro génesis global de músculo (estudio de la respuesta global del músculo), pero no detectan potenciales de baja amplitud o de elevada

frecuencia por lo cual su uso se encuentra bastante restringido en electromiografía.

a.2) Electrodos Profundos o de inserción (electrodos de aguja). Pueden ser de varias clases:

• Monopolar: consiste en una aguja corriente cuya longitud total (excepto en la punta) ha

sido aislada (fig. 4). La variación de potencial se mide entre el extremo de la punta, ubicada

en el músculo y el electrodo de referencia ubicado en la piel o tejido.

• Coaxial. Consiste en una aguja hipodérmica a través de cuyo interior se han insertado uno o

varios conductores metálicos finos aislados entre sí y con respecto a la aguja (fig. 4). Sólo el

extremo de estos conductores se encuentra desprovisto de aislamiento y es por este punto

por el que se captura la señal procedente del tejido muscular. Con éste se puede determinar el territorio de la unidad motora.

Figura 4 electrodos profundos

B) Amplificadores.

Su finalidad es la de amplificar los diminutos potenciales recogidos en el músculo de tal forma

que puedan ser visualizados en la pantalla de un osciloscopio. El factor de amplificación puede

ser superior al millón de veces (60 dB), con lo cual es posible que una señal de 5 microvoltios

produzca una deflexión de 1 cm en el registro.

Dado que los potenciales electromiográficos presentan una banda de frecuencia muy variable,

el amplificador debe ser capaz de responder con fidelidad a señales comprendidas entre los 40

y los 10.000 Hz.

Las principales características de los amplificadores utilizados en EMG son:

Número de canales: 2 (lo más habitual).

Sensibilidad: 1 pV/div. a 10 mV/div.

Impedancia de entrada: 100 MΩ//47 pF.

CMRR a 50 Hz > 100 dB.

Filtro de paso alto: entre 0,5 Hz y 3 kHz (6 dB/octava). Filtro de paso bajo: entre 0,1 y 15 kHz

(12 dB/octava). Ruido: (1 pV eficaz entre 2 Hz y 10 kHz con la entrada cortocircuitada.

C) Sistemas de registro.

Se puede utilizar el registro gráfico en la pantalla de un tubo de rayos catódicos (osciloscopio)

En el registro osciloscópico, la señal se presenta sobre una pantalla fluorescente. Los

potenciales se inscriben como desplazamientos verticales de una línea que se mueve en sentido

horizontal a velocidad ajustable. También pueden realizarse registros permanentes por medios fotográficos, sobre soportes

magnéticos, en tubos de rayos catódicos de memoria (digital o de persistencia) y

recientemente, el sistema de registro con impresora, del tipo de las empleadas en ordenador.

D) Altavoz.

Constituye un elemento indispensable, tan útil para el registro como la pantalla o la fotografía.

A veces el oído proporciona una discriminación más fina que la visión de potenciales rápidos por el osciloscopio.

Todo el equipo necesario para la realización de los electromiogramas, estimuladores, amplificadores, sistemas de registro, altavoz, suele estar integrado en un instrumento compacto con una caja de entradas y salidas que suele ser independiente y estar conectada al equipo por medio de un cable. Los equipos mas sencillos tienen, como mínimo dos canales y

en la actualidad muestran amplia información de los resultados del registro en la misma pantalla del oscilógrafo. Siempre es posible disparar el barrido osciloscopio por medio del

mismo estimulador con lo que se consigue un registro estacionario que se inicia con el artefacto de estímulo y termina con el fin de la respuesta registrada. Además, el equipo tiene mandos que permiten situar cursores en diferentes puntos del registro. Con estos cursores el sistema entrega la información del tiempo entre dos cursores situados horizontalmente o la

amplitud, si se usan cursores verticales. De esta forma pueden obtenerse los tiempos de latencia.

## Conclusiones

Electromiografía es muy importante porque ayuda a la búsqueda de anomalías que se presentan por algún desorden en el sistema nervioso.    Básicamente consiste en la actividad eléctrica generada en los nervios y músculos a través de la utilización de los electrodos que son componentes que se adhieren a la piel y a su vez estos se encargan de detectar los pulsos nerviosos del cuerpo y es visualizada la actividad, mediante la aplicación de la Electrónica Analógica en cuanto se refiere a filtros con operacionales quienes son los encargados de realizar el sondeado de la actividad motora del sistema nervioso. Electromiografía dado que es sensible al ruido del ambiente se utiliza métodos de pre amplificación, filtrado, amplificación y además el filtro notch que se encarga de rechazar el ruido y entrega una señal completamente pura sin distorsión alguna. La electromiografía es un método utilizado por los médicos que facilita el diagnostico para las personas que requieren saber su actividad especialmente en los músculos.

## Referencias

[1]http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parser.jsp?nombre=doc_electromiograma1/

[2]http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla//seminarios/musculo.html/

[3]http://pisis.unalmed.edu.co/avances/archivos/ediciones/Edicion%20Avances%202007%201/16.pdf

[4]http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003929.htm

Autor:

Fabián Arévalo

farevaloabad@hotmail.com

Universidad Politécnica Salesiana

Ingeniería Eléctrica